# 采购需求

一包段：4K3D荧光影像平台（核心产品）、荧光内窥镜系统

（1）4K3D荧光影像平台：

| 技术参数要求：标注“*”的技术参数为实质性要求，投标人必须满足要求，否则将被视为无效投标；技术要求中标注“▲”号的技术参数为重要技术指标。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 标注 | 序号 | 指标 | 要求 |
| * | 1 | 基本要求 | (此*号包括后缀号的各条目) |
|  | 1.1 | 提供技术参数真实性承诺函 | 提供（承诺函格式自拟） |
|  | 1.2 | 配备该机型软件为最新版本，具有升级能力，可满足将来临床应用扩展需求 | 符合（承诺函格式自拟） |
|  | 1.3 | 设备使用年限 | ≥ 10年（提供证明文件） |
|  | 1.4 | 交货时提供近半年内生产的机器 | （提供承诺书格式自拟） |
|  | 2 | 主要技术规格 |  |
|  | 2.1 | 3D 4K荧光医用液晶显视器1台 |  |
|  | 2.1.1 | ≥32英寸专业医用彩色液晶显视器,支持最高分辨率为4096×2160，抗电刀干扰 | 具备 |
|  | 2.1.2 | 色域≥BT.709/ BT.709 | 具备 |
|  | 2.1.3 | 视角≥178°/178° | 具备 |
|  | 2.1.4 | 输入信号至少包括 DP、12G-SDI（×2）、DVI | 具备 |
|  | 2.1.5 | 输出信号至少包括 DP、12G-SDI、DVI | 具备 |
|  | 2.1.6 | 多窗口显示功能：支持画中画、画与画功能,可同时输入两路信号，在一个屏幕上显示不同内容，满足医院不同影像组合的需求 | 具备 |
|  | 2.2 | 3D 4K荧光摄像核心主机 |  |
| ▲ | 2.2.1 | 可处理3D和2D画面信号，输出分辨率≥3840x2160，逐行扫描 | 具备 |
|  | 2.2.2 | 处理光波要求：支持同时处理可见光波段及近红外波段 | 具备 |
|  | 2.2.3 | 集成图文工作站功能，可术中记录1920x1080P全高清录像及3840x2160P超高清图片 | 具备 |
| ▲ | 2.2.4 | 主机可同时处理两路图像信号，进行标准画面与增强画面进行同屏对比显示 | 具备 |
| * | 2.2.5 | 具备至少5大影像增强功能，可根据手术需要，动态调节画面亮度，暗处增亮并降低反光；可实现图像色彩增益；至少 2 种腔镜光谱分析处理模式，可提高对血管及组织的辨识度 | 具备 |
|  | 2.2.6 | 术野画面至少5级亮度可调。术野画面至少3倍电子放大功能，7级可调，具备自适应缩放功能 | 具备 |
|  | 2.2.7 | 术野画面可实现上下、左右及180°翻转功能，而非调节监视器。可通过画中画功能实现画中画、画上画、画边画等不低于4种显示模式，以满足不同临床需求 | 具备 |
|  | 2.2.8 | 智能化图形菜单，避免术野遮挡，功能直观显示选择和参数设定，简便容易，主机具有设定记忆功能 | 具备 |
|  | 2.2.9 | 至少2种纤维镜图像优化功能，具备去网格功能，针对纤维镜和输尿管硬镜在实际应用中由于网格重叠产生的网纹进行去网纹处理 | 具备 |
| ▲ | 2.2.10 | 支持通过摄像头等外设，可操控手术相关设备，如电子冷光源、气腹机等，并可实现与一体化手术室无缝连接 | 具备 |
|  | 2.2.11 | 主机模块化或一体化设计，兼容同品牌硬镜、软镜、外视镜等 | 具备 |
|  | 2.2.12 | 可连接≥6种分辨率3840x2160超高清摄像头，以满足不同临床需求 | 具备 |
|  | 2.2.13 | USB接口不少于4个，可通过USB接口连接键盘，打印机、USB存储设备等外设 | 具备 |
|  | 2.2.14 | 输出端口：DP数字端口2个，12G/3G-SDI数字端口1个，DVI-D数字端口1个 | 具备 |
| ▲ | 2.2.15 | 医用设备电气安全CF级别I类防护，可应用于心脏设备。 | 具备 |
|  | 2.3 | 4K荧光摄像头1个 |  |
|  | 2.3.1 | 采集像素1/3英寸CMOS芯片，摄像头采集像素不小于800万以确保原生输出3840*2160@60fps及10bit的4K超高清图像数据 | 具备 |
|  | 2.3.2 | 重量≤260g | 具备 |
|  | 2.3.3 | 同时采集可见光波段及红外波段 | 具备 |
| * | 2.3.4 | 具有多种荧光模式，改善术中ICG 药物颜色干扰、分布较弱、弥散现象等问题，并可根据组织荧光分布强弱，提供荧光显色导航功能 | 具备 |
|  | 2.3.5 | 通过摄像头的快捷键，可自由切换不同的彩色荧光模式 | 具备 |
|  | 2.3.6 | 摄像头按键不低于3个，其中2个按键可设置不少于4种快捷键，可预设功能至少包括术野录像、拍照、打印、白平衡、亮度、色彩，按键支持长按，短按设置 | 具备 |
|  | 2.3.7 | 医用设备电气安全CF-1类，可应用于心脏设备 | 具备 |
|  | 2.4 | 3D 4K荧光电子镜1套 |  |
|  | 2.4.1 | 3D 4K NIR 一体电子镜 | 具备 |
|  | 2.4.2 | 采集像素：电子镜像素为 3840*2160，双路4K采集，逐行扫描 | 具备 |
| ▲ | 2.4.3 | 电子镜整体均可以进行预真空高温高压灭菌 | 具备 |
| ▲ | 2.4.4 | 3D/2D 旋转模式，可360°旋转，具备 180°自动翻转功能，支持自动水平校准 | 具备 |
| * | 2.4.5 | 五种显影模式：重叠荧光模式 (绿/蓝可选)、黑白荧光模式、强度导航模式等 | 具备 |
|  | 2.4.6 | 术野画面至少5级电子放大功能 | 具备 |
|  | 2.4.7 | 具有防雾功能，有效防止镜面起雾 | 具备 |
|  | 2.4.8 | 重量≤420g，可进行单手控制，方便术中操作 | 具备 |
|  | 2.4.9 | 免调焦设计，在立体视觉中全部景深范围内均清晰呈现 | 具备 |
| ▲ | 2.4.10 | 可实现通过摄像头按键控制气腹机，冷光源等 | 具备 |
|  | 2.4.11 | 摄像头3个按键可设置不少于4种快捷键，可预设功能至少包括术野录像、拍照、打印、调节白平衡、FI模式、FI开关等 | 具备 |
|  | 2.4.12 | 电气安全：医用设备电气安全CF级别I类防护，可应用于心脏设备 | 具备 |
|  | 2.5 | LED冷光源系统1套 |  |
| * | 2.5.1 | LED冷光源1套，带有集成控制模式功能，可通过手持摄像头调节光源亮度，非激光技术 | 具备 |
| ▲ | 2.5.2 | 具备NIR/ICG显影技术，可通过摄像头按键、脚踏等外设进行荧光、白光的自由切换 | 具备 |
|  | 2.5.3 | 灯泡寿命≥30000小时，可自动检测灯泡寿命，可预报警，具备快速更换灯泡功能 | 具备 |
|  | 2.5.4 | 纤维导光束直径：4.8mm长度：≥300cm，可高温高压消毒 | 具备 |
|  | 2.5.5 | 医用设备电气安全CF-1类，可应用于心脏设备 | 具备 |
|  | 2.6 | 全自动智能气腹机系统1套 |  |
|  | 2.6.1 | 可应用于腹腔镜手术、直肠镜手术、腹腔镜血管摘除手术、胸腔镜手术、开放及腹腔镜辅助心脏手术 | 具备 |
|  | 2.6.2 | 压力范围：≥3-30mmHg，气腹模式具有肥胖模式,新生儿模式,可满足等多种不同手术模式的充气要求 | 具备 |
|  | 2.6.3 | 具有加热功能，增加患者手术舒适度，并减少内窥镜起雾 | 具备 |
|  | 2.6.4 | 可流量设定及流量选择，有过压及堵塞报警功能 | 具备 |
|  | 2.6.5 | 可适应于高压气瓶和中央供气，集总监控功能。具有细菌和杂质过滤功能，可自动识别二氧化碳 | 具备 |
|  | 2.7 | 4K荧光镜3根 |  |
|  | 2.7.1 | 30度斜视镜1根，超广角，激光焊接、蓝宝石镜片防划通透，防雾 | 具备 |
|  | 2.7.2 | 可浸泡，气薰，高温高压消毒，柱状晶体排列 | 具备 |
|  | 2.7.3 | 采用柱状晶体技术，镜体带有标识。 | 具备 |
|  | 2.7.4 | 中心分辨率≥28.1Lp/mm | 具备 |
|  | 2.7.5 | 防球变系统，图像逼真无变形 | 具备 |
|  | 2.7.6 | 荧光镜体印有“NIR/ICG”标识，以区别普通光学镜 | 具备 |
|  | 2.8 | AR双融智能眼镜1套 |  |
| ▲ | 2.8.1 | AR眼镜集成了无线传输技术，能够无缝连接至B超、腔镜等设备，实现实时数据传输与显示 | 具备 |
|  | 2.8.2 | 设备画面由显示屏直接投放到眼镜屏幕上，减少长时间大屏显示器的强光对于眼镜的伤害，降低疲劳感和眩晕感，解放手术操作姿势，提高手术效率 | 具备 |
|  | 2.8.3 | 可将B超或腔镜影像等直接呈现在医生视野内，无需额外显示器，减少手术中断查看时间，提升手术流畅性与安全性 | 具备 |
|  | 2.8.4 | 可整合多种医疗设备信息，包括但不仅限于B超、术野、腔镜等，形成多设备的画面显示，便于术者快速观察与分析 | 具备 |
|  | 2.8.5 | AR眼镜控制器主机1套：≥5英寸液晶触控屏1台，内存≥32G，CPU功能≥四核A76+四核A55的八核CPU，运行内存≥LPDDR4X-4GB | 具备 |
|  | 2.8.6 | AR眼镜最小瞳距调节范围≥59.5mm，最大瞳距调节范围≤ 67.5mm，最佳适配瞳距：59～67mm | 具备 |
|  | 2.8.7 | 眼镜分辨率≥1920*1080P，视场角≥40°，支持0～500度近视调节 | 具备 |
|  | 2.9 | 高频电外科系统1套 |  |
|  | 2.9.1 | 全科全功能高频电刀，满足各种手术要求 | 具备 |
|  | 2.9.2 | 设备具有单极切割、凝血和双极凝血功能；单极切割功率：纯切≥300W；单极凝血功率≥120W；双极功率≥70W | 具备 |
|  | 2.9.3 | 具备独立控制的双刀笔双路同时输出技术，两支手控刀笔在术中同时切割或同时凝血，供两个医生同时操作，满足心脏搭桥、静脉曲张、双侧甲状腺、双侧乳腺切除等手术要求。同时具有备用端口功能，保证手术的顺利进行 | 具备 |
|  | 2.10. | 微创手术器械套（满足胸、腹腔常见手术所需器械） |  |
|  | 2.10.1 | 用于胸、腹腔镜手术中，辅助开展手术等精细化操作 | 具备 |
| * | 2.10.2 | 器械每套应包含：6mm穿刺器2个、11mm穿刺器2个、11/5转换器1个、剪刀1个、弯分离钳1个、直角分离钳1个、无创抓钳1个、双极电凝钳1个、电勾1个、持针器1个、施夹钳1个、肠钳1个、冲洗吸引管1个、单极导线1个、双极导线1个、钛夹钳1个、冲洗吸引管1个、肺叶钳1个、取石钳1个、输卵管抓钳1个 | 具备 |
|  | 2.11 | 医用影像记录仪1套 |  |
|  | 2.11.1 | 视频输入信号:具备五路输入接口，包括3G-SDI、DVI、VGA/RGBHV/YPbPr、S-Video、Composite 信号输入 | 具备 |
|  | 2.11.2 | 视频输出信号:具备五路输出接口，包括3G-SDI、DVI、VGA/RGBHV/YPbPr、S-Video、Composite信号环通输出 | 具备 |
|  | 2.11.3 | 触摸输入:具备触摸输入医生姓名、住院号、自定义信息等文字信息功能 | 具备 |
|  | 2.11.4 | 7英寸投射式电容触摸屏 | 具备 |
|  | 2.11.5 | 移动硬盘插槽:机壳具备内置移动硬盘插槽以防护移动硬盘 | 具备 |
| ▲ | 2.11.6 | 可录制3D、4K手术视频 | 具备 |
|  | 2.12 | 医用台车 | 具备 |
|  | 2.12.1 | 内窥镜专用台车,分层,内置电源接口 | 具备 |
|  | 2.12.2 | 专用3D眼镜10副 | 具备 |
| * | 2.13 | 3D 4K荧光医用液晶显视器、3D 4K荧光摄像核心主机、4K荧光摄像头、3D4K荧光电子镜、LED冷光源系统、全自动智能气腹机系统、4K荧光镜、医用影像记录仪为同一品牌 | 具备 |
| * | 3 | 设备配置清单 | (此*号包括后缀号的各条目) |
|  | 3.1 | 3D 4K荧光医用液晶显视器 | 1台 |
|  | 3.2 | 3D 4K荧光摄像核心主机 | 1套 |
|  | 3.3 | 4K荧光摄像头 | 1个 |
|  | 3.4 | 3D4K荧光电子镜 | 1套 |
|  | 3.5 | LED冷光源系统 | 1套 |
|  | 3.6 | 全自动智能气腹机系统 | 1套 |
|  | 3.7 | 4K荧光镜（含1根小儿4K荧光镜） | 3根 |
|  | 3.8 | AR双融智能眼镜 | 1套 |
|  | 3.9 | 高频电外科系统 | 1套 |
|  | 3.10 | 微创手术器械套（满足胸、腹腔常见手术所需器械） | 2套 |
|  | 3.11 | 医用影像记录仪 | 1套 |
|  | 3.12 | 专用3D眼镜 | 10副 |
|  | 3.13 | 医用台车 | 1套 |
| * | 4 | 售后服务要求 | (此*号包括后缀号的各条目) |
|  | 4.1 | 所投产品制造商应有完善的售后服务体系 | 响应 |
|  | 4.2 | 设备提供终身维修，质保期满后，维修只收取配件费 | 响应 |
|  | 4.3 | 质量保证期内一年至少提供 4 次巡检及维护保养 | 响应 |
|  | 4.4 | 质量保证期内提供不限次数的使用培训和临床应用培训 | 响应 |
|  | 4.5 | 免费接入医院信息系统 | 响应 |

（2)荧光内窥镜系统

| 技术参数要求：标注“*”的技术参数为实质性要求，投标人必须满足要求，否则将被视为无效投标；技术要求中标注“▲”号的技术参数为重要技术指标。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 标注 | 序号 | 指标 | 要求 |
| * | 1 | 基本要求 | (此*号包括后缀号的各条目) |
|  | 1.1 | 提供技术参数真实性承诺函 | 提供（承诺函格式自拟） |
|  | 1.2 | 配备该机型软件为最新版本，具有升级能力，可满足将来临床应用扩展需求 | 符合（承诺函格式自拟） |
|  | 1.3 | 设备使用年限 | ≥ 8年（提供证明文件） |
|  | 1.4 | 交货时提供近半年内生产的机器 | （提供承诺书格式自拟） |
|  | 2 | 主要用途 | ‌荧光内窥镜系统主要用于肿瘤等病变组织的早期发现、精准定位与术中导航‌，通过特异性荧光标记增强病灶与正常组织的对比度，显著提升诊断与手术切除的准确性。 |
|  | 3 | 主要技术规格 |  |
|  | 3.1 | 总体要求 |  |
|  | 3.1.1 | 与3D荧光摄像头、3D腹腔镜配合使用时，本系统可作为3D荧光腹腔镜使用 | 具备 |
|  | 3.1.2 | 与2D荧光摄像头、2D腹腔镜配合使用时，本系统可作为2D荧光腹腔镜使用 | 具备 |
|  | 3.2 | 内窥镜摄像主机系统 |  |
| ▲ | 3.2.1 | 全数字化4K3D超高清影像平台，超高色彩还原性能，手术图像更逼真 | 具备 |
|  | 3.2.2 | 2D或3D视频输出视频输出分辨率为：3840*2160与1920*1080可选，逐行扫描 | 具备 |
|  | 3.2.3 | 具备4K和全高清输出3D与2D图像接口，信号输出接口：支持多种输出端口，12G-SDI*2、DisplayPort、 HDMI2.0、3G-SDI*2、DVI-I | 具备 |
|  | 3.2.4 | 3D视频输出格式：上下格式，左右格式或逐行格式可选 | 具备 |
|  | 3.2.5 | 图像处理器自带2D 及3D视频录制，录像分辨率4096*2160、3840*2160或1920*1080可选，录制格式MP4、MKV或TS格式可选 | 具备 |
|  | 3.2.6 | 图像处理器具有细节增强、色彩增强、暗场增强等模式，可提高手术血管、组织的辨识度 | 具备 |
| * | 3.2.7 | 双镜联合功能：支持其他视频源设备接入，可连接视频或图像输出设备，通过主机视频输入接口，并将画面以画中画的形式同时输出显示，可实现将同品牌产品或其他内镜、超声等影像产品图像导入，实现双镜联合功能。同时实现刻录的影像也为双镜画面 | 具备 |
|  | 3.2.8 | 图像处理器内置≥3个USB接口 | 具备 |
|  | 3.2.9 | 连接2D摄像头时，图像处理器具备4K超高清白光，4K标准荧光，4K彩色荧光、4K多模荧光4种模式 | 具备 |
|  | 3.2.10 | 3D显示模式下可进行视差调节，≥200档动态调节 | 具备 |
|  | 3.2.11 | 2D画面显示模式：2D跟随、2D环绕、3D跟随、3D环绕 | 具备 |
|  | 3.2.12 | 图像处理器备有≥7英寸触控屏，具有防误触功能 | 具备 |
|  | 3.2.13 | 输出图像延时≤50 ms，保证手眼同步 | 具备 |
|  | 3.2.14 | 可实现主机与光源联动以及出光功率自适应控制 | 具备 |
|  | 3.2.15 | 可配合三维图像处理软件术中实时定位病灶组织 | 具备 |
|  | 3.3 | 4K荧光摄像头 |  |
|  | 3.3.1 | 摄像头分辨率可达3840*2160P，逐行扫描，像素≥800万 | 具备 |
| * | 3.3.2 | 独立近红外CMOS芯片实现荧光成像，且可通过摄像头按键联动控制气腹机、冷光源 | 具备 |
|  | 3.3.3 | 摄像头快捷键≥3个，可实现荧光模式切换、荧光亮度调节、白平衡、白光亮度调节、录像、拍照、色调调节等功能 | 具备 |
|  | 3.3.4 | 独立近红外CMOS芯片实现荧光成像，荧光灵敏度可调 | 具备 |
|  | 3.3.5 | 调焦镜头具备2倍光学齐变焦技术，变焦范围≥14-32mm，3倍电子变焦，最大可实现6倍图像放大 | 具备 |
|  | 3.3.6 | 摄像头防水防尘等级≥IPX7 | 具备 |
|  | 3.4 | 医用内窥镜荧光冷光源 |  |
|  | 3.4.1 | 冷光源具有白光照明和荧光照明两种模式 | 具备 |
|  | 3.4.2 | 冷光源的输出总光通量应≥1600lm | 具备 |
|  | 3.4.3 | 荧光照明采用近红外和白光同时输出 | 具备 |
|  | 3.4.4 | 具有待机功能，以便手术过程中短时关闭光源，无需频繁开关机，提高光源寿命 | 具备 |
|  | 3.4.5 | 具有双重出光防护功能，未插入光纤时光源不输出光，避免对人眼的意外损伤 | 具备 |
|  | 3.4.6 | 通过专用的数据通信线连接光源，实时查看光源设备状态，其中包含使用时长、光源温度、光源功率等 | 具备 |
|  | 3.4.7 | 图像处理器与光源连接后，对光源实施联动控制机制，根据摄像头感光强度自动调节光源亮度，达到减少过曝点，抑制炫光，避免光纤出光过强导致的热损伤等问题 | 具备 |
|  | 3.4.8 | 纤维导光束：直径≧4.5mm、长度≧300cm，可传输可见光及近红外光 | 具备 |
|  | 3.5 | 4K3D医用显示器 |  |
|  | 3.5.1 | 尺寸规格≥32英寸 | 具备 |
|  | 3.5.2 | 支持左右、逐行、上下以及同时(SIMUL)3D信号格式 | 具备 |
|  | 3.6 | 4K荧光腹腔镜 |  |
|  | 3.6.1 | 直径10mm，工作长度≥300mm | 具备 |
|  | 3.6.2 | 景深3-200mm,视场角≥80°，图像清晰、视场明亮 | 具备 |
|  | 3.6.3 | 可传输白光和近红外光 | 具备 |
|  | 3.6.4 | 可高温高压灭菌，便于连台手术 | 具备 |
|  | 3.7 | 4K3D荧光电子镜 |  |
|  | 3.7.1 | 前端双路高感光性4K CMOS图像传感器，单个CMOS像素≥800万，分辨率≥3840*2160，对可见光及近红外光照明物体成像 | 具备 |
| ▲ | 3.7.2 | 双目图像零时差，避免术者长时间使用造成的眩晕、疲劳感； | 具备 |
| * | 3.7.3 | 3D/2D环绕模式，可360°旋转，镜体旋转过程中图像画面始终保持正向； | 具备 |
|  | 3.7.4 | 摄像头按键≥3个，支持按键功能可自定义，包括白平衡、录像、拍照、冻结、放大、WDR、图像翻转、亮度调整等功能的设定 | 具备 |
|  | 3.7.5 | 可实现通过摄像头按键联动控制气腹机、冷光源 | 具备 |
|  | 3.7.6 | 免调焦设计，在立体视觉中全部景深范围内均清晰呈现，同时具有≥3倍视频放大功能，≥9档调节 | 具备 |
|  | 3.7.7 | 采用电子镜方案，镜头头端内置温度控制，具有防雾功能，有效防止镜面起雾 | 具备 |
|  | 3.7.8 | 电器安全级别：防除颤 CF型，可应用于心脏设备 | 具备 |
|  | 3.7.9 | 防水防尘等级 ≥IP68 | 具备 |
|  | 3.7.10. | 工作外径≤10.3mm，工作长度≥300mm | 具备 |
|  | 3.7.11 | 角度：0°/30°，最大景深≥200mm，最小景深≤30mm | 具备 |
| ▲ | 3.7.12 | 3D电子镜前端镜头+握持手柄整体重量≤340g | 具备 |
|  | 3.8 | 全自动加温气腹机 |  |
|  | 3.8.1 | 压力设定范围5-25mmHg | 具备 |
|  | 3.8.2 | 大流量供气，最大流量可达50L/min | 具备 |
|  | 3.8.3 | 具有过压报警及自动排气安全功能 | 具备 |
|  | 3.8.4 | 具备具有主机联控功能 | 具备 |
|  | 3.8.5 | 除烟功能：通过循环气流降低腹腔烟雾，保证腔能显示不受烟雾影响的清晰画面 | 具备 |
|  | 3.9 | 高频电刀 |  |
|  | 3.9.1 | 具有4种切割模式（① 单极电切1、② 单极电切2、③ 单极电切3、④ 内窥镜模式电切），3种凝血模式（① 接触式电凝、② 喷射式电凝③、 凝切模式）和双极电凝模式（具有自动凝血功能） | 具备 |
|  | 3.9.2 | 具有开机自检功能 | 具备 |
|  | 3.9.3 | 脚踏开关进行控制，方便医生操作 | 具备 |
|  | 3.10. | 医用内窥镜台车 |  |
|  | 3.10.1 | 活动式万向支臂，高度可调节 | 具备 |
|  | 3.11 | 手术器械 |  |
|  | 3.11.1 | 穿刺器,直径10mm | 具备 |
|  | 3.11.2 | 穿刺器,直径5mm | 具备 |
|  | 3.11.3 | 转换器,直径10-5mm | 具备 |
|  | 3.11.4 | 分离钳,直径5mm | 具备 |
|  | 3.11.5 | 抓钳,直径5mm | 具备 |
|  | 3.11.6 | 剪刀，直径5mm | 具备 |
|  | 3.11.7 | 无损伤抓钳，直径5mm | 具备 |
|  | 3.11.8 | 有齿抓钳，直径5mm | 具备 |
|  | 3.11.9 | 冲洗器，直径5mm | 具备 |
|  | 3.11.10 | 电凝钩，直径5mm | 具备 |
|  | 3.11.11 | 电凝棒，直径5mm | 具备 |
|  | 3.11.12 | 持针钳,直径5mm | 具备 |
|  | 3.11.13 | 器械消毒盒 | 具备 |
| * | 4 | 设备配置清单 | (此*号包括后缀号的各条目) |
|  | 4.1 | 内窥镜摄像主机系统 | 1套 |
|  | 4.2 | 4K荧光摄像头 | 1个 |
|  | 4.3 | 医用内窥镜荧光冷光源 | 1套 |
|  | 4.4 | 全自动加温气腹机（含加温气腹管） | 1套 |
|  | 4.5 | 专用导光束 | 1根 |
|  | 4.6 | 4K3D医用显示器 | 1台 |
|  | 4.7 | 4K荧光腹腔镜（含1根小儿4K荧光腹腔镜） | 5根 |
|  | 4.8 | 4K3D荧光电子镜 | 1套 |
|  | 4.9 | 医用内窥镜台车 | 1台 |
|  | 4.10. | 高频电刀 | 1台 |
|  | 4.11 | 穿刺器,直径10mm | 4套 |
|  | 4.12 | 穿刺器,直径5mm | 4套 |
|  | 4.13 | 转换器,直径10-5mm | 2根 |
|  | 4.14 | 分离钳,直径5mm | 2把 |
|  | 4.15 | 抓钳,直径5mm | 2把 |
|  | 4.16 | 剪刀，直径5mm | 2把 |
|  | 4.17 | 无损伤抓钳，直径5mm | 4把 |
|  | 4.18 | 有齿抓钳，直径5mm | 2把 |
|  | 4.19 | 冲洗器，直径5mm | 2套 |
|  | 4.20. | 电凝钩，直径5mm | 2把 |
|  | 4.21 | 电凝棒，直径5mm | 2把 |
|  | 4.22 | 持针钳,直径5mm | 2把 |
|  | 4.23 | 器械消毒盒 | 2个 |
| * | 5 | 售后服务要求 | (此*号包括后缀号的各条目) |
|  | 5.1 | 所投产品制造商应有完善的售后服务体系 | 响应 |
|  | 5.2 | 设备提供终身维修，质保期满后，维修只收取配件费 | 响应 |
|  | 5.3 | 质量保证期内一年至少提供 4 次巡检及维护保养 | 响应 |
|  | 5.4 | 维修响应速度：报修后30分钟内作出维修应答；如2小时内无法解决问题，维修人员必须在接到故障报告后24小时内到达现场，不管是否节假日 | 响应 |
|  | 5.5 | 质量保证期内提供不限次数的使用培训和临床应用培训 | 响应 |
|  | 5.6 | 免费接入医院信息系统 | 响应 |

二包段：超高端麻醉工作站

| 技术参数要求：标注“*”的技术参数为实质性要求，投标人必须满足要求，否则将被视为无效投标；技术要求中标注“▲”号的技术参数为重要技术指标。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 标注 | 序号 | 指标 | 要求 |
| * | 1 | 基本要求 | (此*号包括后缀号的各条目) |
|  | 1.1 | 提供技术参数真实性承诺函 | 提供（承诺函格式自拟） |
|  | 1.2 | 配备该机型软件为最新版本，具有升级能力，可满足将来临床应用扩展需求 | 符合（承诺函格式自拟） |
|  | 1.3 | 设备使用年限 | ≥ 8年（提供证明文件） |
|  | 1.4 | 交货时提供近半年内生产的机器 | （提供承诺书格式自拟） |
|  | 2 | 主要用途 | ‌超高端麻醉工作站主要用于实现精准、安全、智能的围术期麻醉管理与生命支持‌，是现代手术室的核心设备之一。 它集成了麻醉气体输送、呼吸支持、实时监测、数据记录与物联网协同等功能，贯穿患者从麻醉诱导、术中维持到苏醒恢复的全过程。 |
|  | 3 | 主要技术规格 |  |
|  | 3.1 | 麻醉系统 |  |
|  | 3.1.1 | 显示屏可360度旋转，俯仰角度可调节 | 具备 |
|  | 3.1.2 | 适合内窥镜手术模式：具备工作台照明光，且亮度可调，角度可调，能够在黑暗环境中提供麻醉机工作台面照明 | 具备 |
|  | 3.1.3 | 具有独立的LED报警灯，三种不同颜色指示高中低级别报警 | 具备 |
|  | 3.1.4 | 非待机状态转动关机旋钮，主机具备≥10秒延迟关机功能 | 具备 |
|  | 3.1.5 | 具备笑、氧保护装置，保证氧笑混合气体氧浓度不低于25% | 具备 |
| ▲ | 3.1.6 | 全电子流量计，可直接通过软件设置新鲜气体氧浓度和总流量，支持适宜流量麻醉指示工具，适合低流量麻醉 | 具备 |
|  | 3.1.7 | 新鲜气体总流量可设置范围 0.2 ~ 18 L/min | 具备 |
|  | 3.1.8 | 具备氧气空气辅助吸氧流量计，配置高流量给氧功能，最高流量80L/min | 具备 |
| ▲ | 3.1.9 | 标配电子喷射式挥发罐，可由软件调节设置，具备压力、流速和温度补偿 | 具备 |
|  | 3.1.10. | 具备麻醉剂剩余药量显示功能和药量过低报警功能 | 具备 |
|  | 3.1.11 | 挥发罐容量≥320ml，支持术中加药 | 具备 |
|  | 3.1.12 | 内置双流量传感器，分别在吸入端，呼出端，流量传感器用户无需工具可自行校准 | 具备 |
|  | 3.1.13 | 提供辅助/控制通气，标配通气模式：VCV、PCV、PCV-VG、电子PEEP、SIMV-VC、SIMV-PC、带窒息后备保护通气的PSV、APRV、手动通气，支持升级SIMV-VG，CPAP/PS，自适应通气模式 | 具备 |
|  | 3.1.14 | 潮气量范围，容量控制下：5ml-2000ml | 具备 |
|  | 3.1.15 | 呼吸机峰值流速≥180 L/min | 具备 |
|  | 3.1.16 | 具备肺保护工具：专业肺复张工具，可提供单周期膨肺和多周期PEEP递增法的复张操作 | 具备 |
|  | 3.1.17 | 具备自动控制麻醉功能，可直接设置目标呼出麻药浓度和吸入氧浓度 | 具备 |
|  | 3.1.18 | 不小于18英寸彩色触摸屏，可同屏显示4通道波形和呼吸环图 | 具备 |
|  | 3.1.19 | 具备关键系统状态显示：气源压力、蒸发器状态、排污状态等 | 具备 |
|  | 3.1.20 | 内置≥3个插件槽，可直接热插拔插件 | 具备 |
|  | 3.1.21 | 配备插件式AG模块、麻醉深度模块，所有参数均可以显示在麻醉机主屏幕上 | 具备 |
|  | 3.1.22 | 插件可在监护仪和麻醉机之间通用 | 具备 |
|  | 3.1.23 | 同屏幕≥4通道波形显示（压力时间波形，流速时间波形，容量时间波形， CO2或麻醉气体浓度波形） | 具备 |
|  | 3.1.24 | 潮气量监测范围：0-3000ml | 具备 |
|  | 3.1.25 | 具备麻醉剂消耗计算功能，可显示麻醉剂消耗速度和消耗总量 | 具备 |
|  | 3.1.26 | 具备麻醉趋势图功能，可显示未来20分钟内吸入呼出麻药浓度和氧浓度的趋势 | 具备 |
|  | 3.1.27 | 可扩展连接主流品牌监护仪，麻醉机参数可以显示在监护仪上 | 具备 |
|  | 3.1.28 | 具备麻醉废气主动排污功能 | 具备 |
|  | 3.1.29 | 监护仪参数可显示在麻醉机界面，方便同屏幕查看病人状态 | 具备 |
|  | 3.1.30 | 通过麻醉机可以显示控制微量泵，调节药物注射模式和流速 | 具备 |
|  | 3.1.31 | 通过中央控制站，可以远距离反向控制麻醉机，调节麻醉机通气模式等参数 | 具备 |
|  | 3.2 | 病人监护系统 |  |
| ▲ | 3.2.1 | 模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和模块插件箱分体化设计，满足临床根据床旁设备布局灵活化安装需求，可支持≥2个模块插件箱，每个插件箱槽位≥8个 | 具备 |
|  | 3.2.2 | 插件箱每个槽位均具备插件模块通讯接口（非供电接口） | 具备 |
|  | 3.2.3 | ≥22英寸彩色电容触摸屏，高分辨率≥1280×800像素，≥12通道显示，显示屏亮度自动调节，屏幕支持手势滑动操作 | 具备 |
| * | 3.2.4 | 基本功能模块可从监护仪拔出后作为一个独立的监护仪支持病人的无缝转移，插入监护仪操作插槽作为主机模块，具有独立操作显示屏，屏幕尺寸≥5.5英寸，内置锂电池供电≥4小时，无风扇设计 | 具备 |
|  | 3.2.5 | 支持房颤及室上性心律失常分析功能，如：室上性心动过速，SVCs/min等 | 具备 |
|  | 3.2.6 | 支持RR呼吸率测量，测量范围：1～200rpm | 具备 |
|  | 3.2.7 | 无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列、整点五种测量模式 | 具备 |
|  | 3.2.8 | 提供辅助静脉穿刺功能 | 具备 |
|  | 3.2.9 | NIBP 成人病人类型收缩压测量：25～290mmHg | 具备 |
|  | 3.2.10 | 配置指套式血氧探头，支持浸泡清洁与消毒，防水等级IPx7 | 具备 |
|  | 3.2.11 | 支持双通道有创压IBP监测，支持升级多达6通道有创压监测 | 具备 |
|  | 3.2.12 | IBP有创压测量范围：-50～360mmHg | 具备 |
|  | 3.2.13 | 提供肺动脉锲压（PAWP）的监测和PPV参数监测 | 具备 |
|  | 3.2.14 | 支持多达6道IBP波形叠加显示 | 具备 |
|  | 3.2.15 | 配备心肺复苏质量指数或EtCO2监测模块，实现评估人工心肺复苏质量，支持配置CPR按压传感器，直观显示按压频率和按压深度 | 具备 |
|  | 3.2.16 | 配置麻醉深度模块，模块作为监护仪模块通过三类注册，非其他品牌麻醉深度、肌松单机连接或单独使用 | 具备 |
| ▲ | 3.2.17 | 提供通过桡动脉微创单管技术监测血流动力学参数功能模块或具备该技术单机产品，非漂浮导管热稀释法或无创阻抗法，可监测胸腔内血容量(ITBV)、血管外肺水(EVLW)，肺毛细血管通透性指数(PVPI)等参数，提供完整的血流动力学参数监测 | 具备 |
|  | 3.2.18 | 配备脑组织氧监测模块(rSO2),可进行局部脑组织血氧的监测 | 具备 |
|  | 3.2.19 | 可与同手术间的麻醉机、输注泵产品相连，实现麻醉机、输注泵设备的信息在监护仪上显示、存储、记录、打印或者用于参与计算 | 具备 |
|  | 3.2.20 | 具有特殊报警音，当监护仪在病人发生致命性参数报警时，发出特殊的报警音进行提示病人处于危急状态 | 具备 |
|  | 3.2.21 | 根据病人的参数趋势变化，自动推送推荐报警限 | 具备 |
|  | 3.2.22 | 具备参数组合报警功能，可对患者同时多个参数变化给出统一报警提示，预示病人不同生理系统状态改变，提供≥10个预设组合报警，并允许自定义≥10个组合报警 | 具备 |
|  | 3.2.23 | 提供血流动力学软件工具，显示完整血流动力学参数，并以图形化界面显示病人心脏收缩力，外周血管阻力等状态，提供电子化血流动力学实验记录，重点参数蛛网图显示评估病人相关参数变化 | 具备 |
|  | 3.2.24 | 提供麻醉平衡软件工具，数字化指标显示病人镇静、镇痛、肌松三方面麻醉状态，自动提示病人三低状态，并予以计时，图形化显示病人脑状态，可进行Aldrete复苏评分，满足临床对病人复苏拔管的评估 | 具备 |
|  | 3.2.25 | 提供输注泵用药信息回顾工具，可同时间轴显示病人生命体征参数及用药信息回顾，呈现病人生命体征变化趋势与药物输注流速变化之间的关系 | 具备 |
|  | 3.2.26 | 支持与输注泵、麻醉机、除颤监护仪、呼吸机混合联通至中央物联信息站，实现集中管理 | 具备 |
|  | 3.2.27 | 产品使用年限≥10年 | 具备 |
|  | 3.3 | 输液管理系统 |  |
|  | 3.3.1 | 输液信息采集系统 |  |
| ▲ | 3.3.1.1 | 输液信息采集系统需通过NMPA三类注册证 | 具备 |
|  | 3.3.1.2 | 整机使用年限≥10年 | 具备 |
|  | 3.3.1.3 | 输液信息采集系统以每2个通道为基本单位增减，至少组合成6通道 | 具备 |
|  | 3.3.1.4 | 可直接接入同品牌监护仪中央站，实现监护仪和输注泵信息同屏查看 | 具备 |
|  | 3.3.1.5 | 通过集成中央监护系统可远程控制系统内输液泵、注射泵，支持速度、预置量、快进等参数远程设置及更改 | 具备 |
|  | 3.3.1.6 | 输注泵支持升级与主流品牌监护仪互联，在监护仪上显示药物体征联动界面，包括过往24/12/8/4/2小时生命体征趋势和药物流速同屏同时间轴查看，帮助评估用药效果 | 具备 |
|  | 3.3.1.7 | 输注泵可接入设备管理看板，实时了解设备使用状态和科室分布以及使用率、出厂时间和工作时长等信息 | 具备 |
|  | 3.3.2 | 单泵要求 | 具备 |
|  | 3.3.2.1 | 注射泵需通过NMPA三类注册证 | 具备 |
|  | 3.3.2.2 | 整机使用期限≥10年 | 具备 |
|  | 3.3.2.3 | 注射精度≤±1.8%，机械精度≤±0.5% | 具备 |
|  | 3.3.2.4 | 速率范围：0.01-2300ml/h, 最小起始流速和步进流速均为0.01ml/h | 具备 |
|  | 3.3.2.5 | 快进速度范围：0.01-2300ml/h | 具备 |
|  | 3.3.2.6 | 可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量 | 具备 |
| ▲ | 3.3.2.7 | 支持注射器规格：1ml、2ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml | 具备 |
|  | 3.3.2.8 | 注射器安装后，推拉盒可自动定位并固定注射器尾夹，无需手动操作 | 具备 |
|  | 3.3.2.9 | 种注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、间断给药模式、TIVA模式；具备联机功能 | 具备 |
|  | 3.3.2.10 | 支持镇痛药、化疗药、胰岛素输注（提供证明文件） | 具备 |
|  | 3.3.2.11 | 支持升级TCI模式，TCI模式支持三种药物：丙泊酚，瑞芬太尼，苏芬太尼，支持丙泊酚小儿药代模型 | 具备 |
|  | 3.3.2.12 | 不小于7英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术 | 具备 |
|  | 3.3.2.13 | 支持药物库，可储存≥5000种药物信息 | 具备 |
|  | 3.3.2.14 | 支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持4种以上颜色 | 具备 |
|  | 3.3.2.15 | 压力报警阈值至少15档可调，最低可设置50mmHg | 具备 |
|  | 3.3.2.16 | 具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示 | 具备 |
|  | 3.3.2.17 | 具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液 | 具备 |
|  | 3.3.2.18 | 信息储存可存储≥3500条的历史记录 | 具备 |
|  | 3.3.2.19 | 电池工作时间≥5小时@5ml/h | 具备 |
|  | 3.3.2.20 | 防异物及进液等级≥IP33 | 具备 |
|  | 3.3.2.21 | 整机重量不超过1.7kg | 具备 |
|  | 3.3.2.22 | 输注泵可接入同品牌监护仪中央站，实现监护仪和输注泵信息同屏查看 | 具备 |
|  | 3.3.2.23 | 输注泵可接入同品牌设备管理看板，实时了解设备使用状态和科室分布以及使用率、出厂时间和工作时长等信息 | 具备 |
|  | 3.4 | 中央监护站 |  |
|  | 3.4.1 | 系统支持监护仪、麻醉机、泵站集中监护，同时查看多个病床的病人数据 | 具备 |
|  | 3.4.2 | 可设置所有参数的报警限并提供声光报警 | 具备 |
|  | 3.4.3 | 中心监护系统支持有线、无线、遥测等多元化的组网方式 | 具备 |
|  | 3.4.4 | 一键启动，不需要软件启动，纯中央机操作系统，无其他软件干扰 | 具备 |
|  | 3.4.5 | 系统能够兼容该厂家品牌下所有的监护仪及遥测产品 | 具备 |
|  | 3.4.6 | 系统支持Windows 10中、英文操作系统 | 具备 |
|  | 3.4.7 | 系统支持≥20寸液晶屏幕显示，1080×1024高分辨率彩色液晶显示 | 具备 |
|  | 3.4.8 | 可同时集中监护40个及以上病人，单个屏幕可对20个病人同时集中查看。 支持不少于2个显示屏显示 | 具备 |
|  | 3.4.9 | 多床观察区域支持床标识显示，可用来区分护理组、病人组等 | 具备 |
|  | 3.4.10 | 支持重点观察某床病人，双屏和多屏时可支持固定一个辅助屏显示重点单床观察，至少可以提供显示该病人12道波形，16个参数区 | 具备 |
|  | 3.4.11 | 提供声、光、文字多重报警提醒功能，提供高、中、低三级报警。具有报警自动记录或打印功能 | 具备 |
|  | 3.4.12 | 支持系统报警声音关闭功能，提供全床位最近24h的报警事件浏览功能 | 具备 |
|  | 3.4.13 | 支持120小时及以上长趋势回顾，至少120小时全息波形回顾，至少1000条事件回顾，事件类型应包括报警事件及手动事件 | 具备 |
|  | 3.4.14 | 远程双向控制：控制床旁监护仪的病人信息、启动或停止血压测量、调整自动血压测量时间 | 具备 |
|  | 3.4.15 | 远程双向控制：控制麻醉机的病人信息、调节麻醉机参数设置、模式调整 | 具备 |
|  | 3.4.16 | 远程双向控制：控制多道泵的病人信息、启动或停止输注、调整输注模式和流速 | 具备 |
|  | 3.4.17 | 具备病人生命体征参数的变化趋势、报警事件统计信息，并支持报告打印 | 具备 |
| * | 4 | 设备配置清单 | (此*号包括后缀号的各条目) |
|  | 4.1 | 麻醉系统 |  |
|  | 4.1.1 | 麻醉系统主机 | 1台 |
|  | 4.1.2 | 七氟醚电子挥发罐 | 1个 |
|  | 4.1.3 | 呼吸机回路 | 1套 |
|  | 4.1.4 | 折叠囊 | 1个 |
|  | 4.1.5 | 气源软管 | 1根 |
|  | 4.1.6 | 呼吸流量传感器 | 2个 |
|  | 4.1.7 | BIS模块 | 1台 |
|  | 4.1.8 | 电脑可调支臂 | 1套 |
|  | 4.1.9 | 监护仪可调支臂 | 1套 |
|  | 4.2 | 病人监护系统 |  |
|  | 4.2.1 | 监护仪主机 | 1台 |
|  | 4.2.2 | 转运监护仪模块 | 1台 |
|  | 4.2.3 | 锂电池 | 1个 |
|  | 4.2.4 | 5导分体式心电主电缆 | 1根 |
|  | 4.2.5 | 成人心电导联线 | 1根 |
|  | 4.2.6 | 血氧饱和度电缆 | 1个 |
|  | 4.2.7 | 血氧传感器（成人、小儿） | 1套 |
|  | 4.2.8 | 无创血压导气管 | 1根 |
|  | 4.2.9 | 血压袖带（成人、小儿） | 1套 |
|  | 4.2.10 | 国标电源线 | 1根 |
|  | 4.2.11 | BIS模块 | 1台 |
|  | 4.2.12 | rSO2模块 | 1台 |
|  | 4.2.13 | 桡动脉微创单置管监测血流动力学模块 | 1台 |
|  | 4.3 | 输液管理系统 |  |
|  | 4.3.1 | 注射泵6通道 | 1台 |
|  | 4.3.2 | DOCK | 1个 |
|  | 4.3.3 | 电缆线 | 1根 |
|  | 4.4 | 中央监护站 |  |
|  | 4.4.1 | 物联信息控制系统 | 1套 |
| * | 5 | 售后服务要求 | (此*号包括后缀号的各条目) |
|  | 5.1 | 所投产品制造商应有完善的售后服务体系 | 响应 |
|  | 5.2 | 设备提供终身维修，质保期满后，维修只收取配件费 | 响应 |
|  | 5.3 | 质量保证期内一年至少提供 4 次巡检及维护保养 | 响应 |
|  | 5.4 | 维修响应速度：报修后30分钟内作出维修应答；如2小时内无法解决问题，维修人员必须在接到故障报告后24小时内到达现场，不管是否节假日 | 响应 |
|  | 5.5 | 质量保证期内提供不限次数的使用培训和临床应用培训 | 响应 |
|  | 5.6 | 免费接入医院信息系统 | 响应 |