# 项目需求及技术要求

一、项目需求及注意问题

1.技术参数要求的设备要能满足项目实现功能的基本要求。

2.项目需求内容及技术要求中，所描述的技术参数，如有与某产品的指标或参数描述相同，并非特指，仅为产品质量、档次、水平的要求。

3.所有提供产品需提供质保期内技术支持、保修和相关服务。

4.根据竞争性磋商文件项目需求及技术要求，供应商提供相应的证明文件。（提供证明文件的扫描件，扫描不清楚的不予认可。未要求的无需提供。）

二、技术要求

### 1.采购内容

（一）采购清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 是否核心产品 | 是否强制节能产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 极简过柱机 | 8 | 套 | 是 | 否 |
| 2 | 全自动视频熔点仪（带视频输出、自动熔点判断） | 8 | 台 | 是 | 否 |
| 3 | 教学级核磁共振波谱仪 | 1 | 台 | 是 | 否 |
| 4 | 气质联用仪 | 1 | 台 | 否 | 否 |
| 5 | 大数据可视化管理中心 | 1 | 套 | 是 | 否 |
| 6 | 过柱机系统数字化总控与数据归集模块 | 1 | 套 | 是 | 否 |
| 7 | 熔点仪数字化总控与数据归集模块 | 1 | 套 | 是 | 否 |
| 8 | 教学级核磁控制与数据归集 | 1 | 套 | 是 | 否 |
| 9 | 气质联用仪控制与数据归集 | 1 | 套 | 是 | 否 |
| 10 | 可视化平台触控屏幕（含厚款OPS） | 1 | 台 | 否 | 否 |
| 11 | 无线投屏系统 | 1 | 套 | 否 | 否 |
| 12 | 触屏控制系统 | 2 | 台 | 否 | 否 |
| 13 | 人工智能控制系统 | 1 | 台 | 否 | 否 |
| 14 | 交换机 | 1 | 台 | 否 | 否 |
| 15 | 路由器 | 2 | 台 | 否 | 否 |
| 16 | 智能网关 | 1 | 台 | 否 | 否 |
| 17 | 智能开关 | 20 | 个 | 否 | 否 |
| 18 | 智能墙插 | 50 | 个 | 否 | 否 |
| 19 | 设备预约与管理 | 1 | 套 | 否 | 否 |
| 20 | 实验室安全培训（含VR） | 1 | 套 | 否 | 否 |

（二）技术要求

标注★项为实质性要求，每有一项不满足视为无效响应

| 序号 | 名称 | 指标序号 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 极简过柱机（含玻璃柱和真空泵） | 1 | 溶剂输送：注射泵，二元梯度，可实现连续输液，两种溶剂任意梯度比例混合运行，可在线修改梯度和流速; |
|  |  | 2 | 超压保护：具备泄压阀，在超过最大工作压力时进行泄压保护，防止玻璃柱碎裂。 |
|  |  | 3 | 系统实时压力监测，最大系统压力≦1 MPa; |
|  |  | 4 | 流速：1 mL/min – 150 mL/min； |
|  |  | 5 | LED定波长检测器 |
|  |  | 6 | 光源类型： 254nm光源 |
|  |  | 7 | 提供备用光源，备用光源的合计总寿命不低于20000小时 |
|  |  | 8 | 机械臂具备双自由度的流分收集器 |
|  |  | 9 | 收集容器及位置： 可支持50mL~无限大的任意规格自定义收集容器。默认收集位数≥16 |
|  |  | 10 | 可拆卸平板，可用于多台设备的控制和数据转移、恢复等；也可连接台式电脑控制。基于触屏电脑的工作站，具有全程控制、设置整套色谱管理系统，软件能对整套系统进行控制，进行数据采集、数据处理、并支持积分和归一化定量； |
|  |  | 11 | 自动备份：软件可以自动对方法和数据在独立的存储设备上进行方法和数据备份； |
| 2 | 全自动视频熔点仪（带视频输出、自动熔点判断） | 12 | 全自动，半自动模式可切换 |
|  |  | 13 | 具备最大6点校准功能，可通过标准物质进行多个温度点的校准 |
|  |  | 14 | 内置用户管理功能，可自由新增、删除用户账号 |
|  |  | 15 | 具备审计追踪功能，对仪器进行的有效操作后台都会记录且不可删除；储存的视频具备实时测试时间、实时温度变化水印，有效追溯数据的真实性，方便探索型未知样品的研究。 |
|  |  | 16 | 仪器具有视频功能 |
|  |  | 17 | 仪器具有重放功能 |
|  |  | 18 | 测温范围：室温-400oC |
| 3 | 教学级核磁共振波谱仪 | 19 | 可观察1H谱的超精细结构和化学位移，进行化学结构分析以及分子结构分析 |
|  |  | 20 | 60MHz核磁共振波谱仪 |
|  |  | 21 | 可探测元素：1H一维谱，T1，T2等弛豫时间 |
|  |  | 22 | 磁体材料：稀土永磁体 |
|  |  | 23 | 双通道探头，D单独一个通道。 |
|  |  | 24 | 具备D锁功能。 |
|  |  | 25 | 使用普通5 mm核磁管进样，且核磁管在测样时处于旋转状态。 |
|  |  | 26 | 仪器分辨率：≤2Hz(0.02ppm)。 |
|  |  | 27 | 灵敏度≧10000：1。 |
|  |  | 28 | 采用分立式结构，磁体与波谱仪一体，配套空气泵 |
| 4 | 气质联用仪 | 29 | 离子源材料：惰性陶瓷离子源 |
|  |  | 30 | 配置双灯丝：灯丝电流最大400uA； |
|  |  | 31 | 全扫描、选择离子监测、全扫描和选择离子同步监测、交替扫描； |
|  |  | 32 | 最大扫描速度 ： 20,000 amu/ s，速度全程可调； |
|  |  | 33 | 柱箱体积：≥15L |
|  |  | 34 | 彩色触控屏，图形化操控界面，可进行方法编辑、序列运行、数据采集、谱图实时显示、仪器诊断和维护、状态查看及硬件配置 |
|  |  | 35 | 连接本地WIFI，可通过电脑、手机、平板实现人机分离，无线操控。 |
|  |  | 36 | 质谱仪、气相色谱仪全中文一体化控制；同步扫描功能可一次进样测试同时获得scan及sim数据，提高分析效率；交替扫描功能可scan、sim交替进行，拓展分析功能。 |
|  |  | 37 | 手动/自动调谐，数据采集，定量分析及谱库检索功能，分析结果报告输出； |
| 5 | 大数据可视化管理中心 | △38 | 智慧实验室大数据可视化平台作为数据中心的核心枢纽，融合了多项先进技术与管理功能。 |
|  |  | △39 | 用户可通过此平台实现对数据中心所有物理对象的全面监控、管理与深度分析，大幅提升信息处理与交互的效率。 |
|  |  | △40 | 为确保系统的高效运行，该平台需将所有子系统的数据集成与控制权限统一对接至中心平台。 |
|  |  | △41 | 满足数据中心的管理人员可以一站式掌握各项关键信息，实现对整个实验室环境及设备的精细化管理和快速响应，进一步巩固智慧实验室的安全防线和智能化管理水平。 |
|  |  | ★42 | 本项目包含与原有郑州大学化学学院国家级虚拟仿真项目及数字平台升级无缝对接，内容包含国家级项目湿法制硫酸催化剂合成与性能研究虚拟仿真实及化学实验室安全仿真系统。 |
| 6 | 过柱机系统数字化总控与数据归集模块 | △43 | 总控远程可以远程读取设备开关状态，并控制设备开机和关机。 |
|  |  | △44 | 总控自动备档设备的运行结果数据。 |
|  |  | △45 | 总控可实时监测当前运行谱图。在需要时，可通过总控端对设备下发锁定、解锁指令，以便教师干预。 |
|  |  | △46 | 支持结果的同步输出与记录，可监控全部仪器的工作状态并实时显示图谱的状态。 |
| 7 | 熔点仪数字化总控与数据归集模块 | △47 | 总控远程可以远程读取设备开关状态，并控制设备开机和关机。 |
|  |  | △48 | 总控自动备档设备的运行结果数据。 |
|  |  | △49 | 总控可实时监测当前运行状态。在需要时，可通过总控端对设备下发停止升温指令，以便教师干预。 |
|  |  | △50 | 支持结果的同步输出与记录，可监控全部仪器的工作状态并实时显示全部熔点仪的视频。 |
| 8 | 教学级核磁控制与数据归集 | △51 | 总控远程可以远程读取设备开关状态，并控制设备开机和关机。 |
|  |  | △52 | 总控自动备档设备的运行结果数据。 |
|  |  | △53 | 总控可实时监测当前运行谱图，在需要时，可通过总控端对设备下发开启和关闭空气泵指令，总控可以改变实验参数指令，以便教师干预。 |
|  |  | △54 | 支持结果的同步输出与记录，可监控全部仪器的工作状态并实时显示核磁的状态。 |
| 9 | 气质联用仪控制与数据归集 | △55 | 总控自动备档设备的运行结果数据。 |
|  |  | △56 | 总控可实时监测当前运行谱图。在需要时，可通过总控端对设备下发开启和关闭软件指令，开机和停机指令，开启序列和停止序列指令，以便教师干预。 |
|  |  | △57 | 支持结果的同步输出与记录，可监控全部仪器的工作状态并实时显示质谱仪状态。 |
| 10 | 可视化平台触控屏幕（含厚款OPS） | 58 | 超高清4K显示，分辨率3840 × 2160。 |
|  |  | 59 | 防眩光、防遮挡、抗强光设计，交互流畅无障碍。 |
|  |  | 60 | 双系统设计。 |
|  |  | 61 | 内置2.2声道立体音响 |
|  |  | 62 | 显示模式：标准、用户、动态、亮丽。 |
|  |  | 63 | 8核 。 |
|  |  | 64 | 内存≧4 GB DDR4。 |
|  |  | 65 | 内置存储≧32 GB。 |
| 11 | 无线投屏系统 | 66 | 支持双系统 |
|  |  | 67 | Type-C接口即插即用。 |
|  |  | 68 | 支持WiFi 2.4G/5G 双频。 |
|  |  | 69 | 内存≧512 MB。 |
|  |  | 70 | 内置存储≧4 GB。 |
|  |  | 71 | 内置千兆网卡。 |
| 12 | 触屏控制系统 | 72 | 通过手机/平板，远程控制。 |
|  |  | 73 | 通过手机扫描二维码，便可轻轻松松带走课堂笔记。 |
|  |  | 74 | 内置超广视场角摄像头麦克风，支持教学场景远程巡课。 |
|  |  | 75 | 全功能Type C接口。 |
|  |  | 76 | 一体化设计、全钢化玻璃。 |
|  |  | 77 | 显示模式：标准、用户、动态、亮丽。 |
|  |  | 78 | 输入方式：手指或专用笔。 |
|  |  | 79 | 电源100~240 VAC，50/60 Hz。 |
|  |  | 80 | 屏幕类型：触摸屏。 |
|  |  | 81 | 能效等级：一级能效。 |
| 13 | 人工智能控制系统 | 82 | 内存≧64G DDR5 |
|  |  | 83 | 550W（1+1）高效白金热插拔冗余电源 |
|  |  | 84 | 2个千兆电口 |
|  |  | 85 | 支持4个PCIe扩展插槽 |
|  |  | △86 | 材料仿真算法软件：创建氯化钠的空间结构：介绍材料原子尺度的第一性原理模拟计算原理，绍使用该软件创建氯化钠原子结构空间群的过程；使用程序进行仿真；微观动力学模拟 ；相图计算；相场模拟：宏观尺度模拟仿真，依次介绍有限元分析，概率断裂力学方法, 响应文件要提供详细软件步骤截图。 |
|  |  | △87 | 人工智能开发新型Co基高温合金仿真软件 响应文件要提供详细软件步骤截图。 |
|  |  | △88 | 人工智能与多尺度计算综合应用仿真软件 响应文件要提供详细软件步骤截图。 |
| 14 | 交换机 | 89 | ≧48个10/100/1000Base-T以太网电口，4个1000Base-X以太网光口 |
|  |  | 90 | 交换容量≧336 Gbps |
|  |  | 91 | 包转发率≧78 Mpps |
| 15 | 路由器 | 92 | 天线数量≧4个。 |
|  |  | 93 | 适用频段≧2.4GHz+5GHz。 |
|  |  | 94 | 独立FEM数量≧2个。 |
|  |  | 95 | LAN口类型:电口。 |
|  |  | 96 | 总带机量:51-80个终端。 |
|  |  | 97 | WAN接入口:千兆网口。 |
|  |  | 98 | LAN输出口:千兆网口。 |
|  |  | 99 | 无线速率≧1200M。 |
| 16 | 智能网关 | 100 | 支持PoE供电和5V适配器供电。 |
|  |  | 101 | RAM≧64MB 可用空间≧16MB。 |
|  |  | 102 | 支持IEEE 802.11n,IEEE 802.11g,IEEE 802.11b Wi-Fi协议。 |
|  |  | 103 | 支持zigbee3.0。 |
|  |  | 104 | 网口WAN/LAN 可切换。 |
|  |  | 105 | USB接口。 |
| 17 | 智能开关 | 106 | 额定电压 110V -250V。 |
|  |  | 107 | 额定频率 50Hz/60Hz。 |
|  |  | 108 | 静态功耗 <0.5W。 |
|  |  | 109 | 通信距离 室外空旷距离：>80m。 |
| 18 | 智能墙插 | 110 | 工作电压：AC100-240V |
|  |  | 111 | 平均功耗：≦0.5W |
|  |  | 112 | 最大负载：10A/2200W |
|  |  | 113 | 工作温度：-10℃~+50℃ |
| 19 | 设备预约与管理系统 | △114 | 平台提供实验教学管理功能，包括课程建立审批、实验批改、考勤管理、成绩管理、实验报告等。 |
|  |  | △115 | 提供数据批量导入导出：提供灵活的数据导入、导出方法，导入导出格式统一采用Excel 格式。支持账号信息及试题的批量导入、支持成绩记录及统计报表的导出等。 |
|  |  | △116 | 支持创建视频课程，虚拟仿真课程，实体实验课程，创新实验课程。 |
|  |  | △117 | 支持记录视频课程学习历史，学习进度，学习成绩，插入试题并记录试题成绩。 |
|  |  | △118 | 支持记录虚拟仿真课程实验成绩，实验报告，插入试题并记录试题成绩。 |
|  |  | △119 | 支持大型设备开放管理及实验室开放预约管理。 |
|  |  | △120 | 平台提供开放式实验课程教学服务。学生可根据自己的时间，以个人或组的形式提交实验室预约以及实验预约（教师通过系统安排的实验课程），并按时签到，进行实体实验，记录实验数据，完成实验报告，获得实验反馈评价。 |
|  |  | △121 | 教师可以组织兴趣小组预约实验室及大型设备来开展创新实验。学生可根据自己的时间，以个人或组的形式提交实验室预约以及实验预约，并按时签到，进行实体实验，记录实验数据，完成实验报告。 |
|  |  | 122 | 管理员可以通过平台进行实验室、大型设备的流程预约审核、批准、变更等，并实时更新，统计实验室、大型设备的使用率，对学生实验进行考勤、门禁、大型设备的供电等进行统计汇总。 |
| 20 | 实验室安全培训（含VR） | 123 | 可进行在线三维虚拟仿真培训,虚拟实验采用全三维建模，具有实验原理和相关知识学习：主要介绍与该实验相关的知识。 |
|  |  | 124 | 虚拟实验软件提供虚拟实验的演示、学习和考核等不同模式，并且在整个实验过程中可以在不同模式之间无缝自由切换。在演示模式中，系统自动执行虚拟实验演示操作方法。在学习模式中，通过打开提示，可以根据详细的步骤提示、3D物体上的红光闪烁引导对于实验操作步骤进行学习，在引导下完成虚拟实验。在考核模式下，操作者在没有红光闪烁引导的情况下独立完成整个实验。 |
|  |  | 125 | 打分和计时：系统会自动记录每一步操作并进行打分和计时。 |
|  |  | 126 | 实验配备语音系统，操作过程通过语音系统，朗读操作步骤提示，操作过程中可以听到操作步骤说明。 |
|  |  | 127 | 实验结果、成绩以及相关有用实验记录能够自动上传，学生可以根据实验记录进行数据处理，书写实验报告。 |
|  |  | 128 | 老师可以根据实验记录和自动评分进行综合打分 |
|  |  | 129 | 能够记录学生多次实验的用时、成绩 |
|  |  | 130 | 可以通过相关数据对于学生学习情况进行综合评价与研究， |
|  |  | 131 | 平台可以给出一组学生的成绩分布统计。 |
|  |  | ★132 | 虚拟实验包含以下内容：灭火器（毯）训练与实训虚拟仿真软件。 消防沙箱训练与实训虚拟仿真软件。 紧急喷淋设备及洗眼器的使用虚拟仿真软件。 垃圾分类处理虚拟仿真软件。 化学废弃物的分类与集中处理虚拟仿真软件。 实验室安全隐患查找 高压蒸汽灭菌锅的使用虚拟仿真软件。 高压反应釜的安全使用虚拟仿真软件。 高压气体钢瓶的检查与搬运虚拟仿真软件。 乙炔、氢气的检漏与安全使用虚拟仿真软件。 高压泵的安全使用虚拟仿真软件。 离心机的安全使用虚拟仿真软件。 金属钠的取用与钠渣的处理虚拟仿真软件。 浓硫酸的稀释与烧伤的处置虚拟仿真软件。 化学实验室安全应急处理及演练虚拟仿真教学实验（包含甲醇和苯酚的取用）虚拟仿真软件。 DMSO（二甲基亚砜）的取用与低温防冻液的配制虚拟仿真软件。 有机过氧化物的使用与应急处理-过氧乙酸虚拟仿真软件。 有机溶剂的正确使用和蒸馏的安全操作-乙醚虚拟仿真软件。 化学实验室安全应急处理及演练虚拟仿真教学实验-有机试剂泄露的紧急处理应急演练虚拟仿真软件。 危险化学品的正确使用与应用处理（包含三氯乙酸、叔丁基锂、氰化钾、叠氮化钠）虚拟仿真软件。 |